附件：采购内容和技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额戴反光镜 | 1 | 200 | 200 | 1.80（镜面） - 反光镜面，反光柔和/不刺眼。 - 可多角度旋转固定。 |
| 2 | 检眼串镜片 | 1 | 300 | 300 | 1.型号：6条30片 2.包装盒：工艺铝合金盒 3.使用范围：快速检查眼镜屈光度 |
| 3 | 检眼镜 | 1 | 3000 | 3000 | 1.型号：YZ6H 2.包装材质：铝箱 3.照明形式：大光阑 小光阑 无赤滤片 中心网格 裂隙 |
| 4 | 自动吸引器 | 1 | 1500 | 1500 | - 全自动，无需脚踏开关操作； - 抽气速率：≥20L/min - 极限负压值：≥0.09Mpa - 吸引泵：活塞泵 - 噪声：＜60db(A) - 负压调节范围：0.02Mpa至极限负压值 |
| 5 | O型持针钳 | 5 | 840 | 4200 | - 夹持性能φ2mm外径的钳子夹持力≥5N,φ5mm外径的钳子夹持力≥20N。 - 钳头采用钢制造，杆部与患者接触材料采用钢制造。 - 硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 - 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 4、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 5、规格有Φ3、Φ5，工作长度180-450mm。 6、有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，其中直头和弯头有常规型和精细型，其中精细型头型更小，缝合时视野更好，适用精细缝合。 7、手柄有O型、V型和枪型等，轻盈且强度高。 8、O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。 |
| 6 | 弯分离钳 | 5 | 560 | 2800 | 1.头部采用不锈钢，钳杆及内芯采用钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术 3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要，例如 高绝缘分离钳（又称神经探针），接触面少，损伤小，可用于神经监测。 4.钳头张开角度≥50° 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 |
|  | 合计 |  |  | 12000 |  |