| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用荧光阴道扩张器 | - 个 | 型号：中号-B 要求： 1.环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力范围：86KPa～106KPa；内部电池电压：DC4.5V±0.45V。 2. 照度：发光二极管出射光的白光照度应≥300Lux；发光二极管出射光的蓝光照度应≥20Lux。 3. 显色指数：发光二极管的出射光的白光显色指数应≥20Ra。 4. 色温：发光二极管出射光的白光色温应为3000K~7000K之间。 5. 波长：发光二极管出射光的荧光波长应为380nm~550nm之间。 6. 无菌：扩张器经环氧乙烷灭菌后，扩张器应无菌。 7. 环氧乙烷残留量：扩张器经环氧乙烷灭菌后，其环氧乙烷残留量应不大于10µg/g 8.产品尺寸中号（㎜）：扩张器叶长 ≥98、视野口宽度≥28、扩张器叶宽28±2。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2025010