| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 持续葡萄糖监测系统 | - 套 | 主要技术要求： ▲1、传感器技术：采用第三代传感器技术；采用酶反应和电化学法反应原理， 2、产品为次抛式（一体化产品无需二次组装），克重约2克； 3、监测范围2.0mmol/L-25.0mmol/L ▲4、平均相对误差绝对值：≤8.71%（提供页面证明） 具有高低值预警功能；支持葡萄糖水平低于或高于预设提醒阈值，可发出提醒；采用蓝牙传输 ▲5、进液防护等级：发射器和传感器配合使用时在水深2米区域，可水下2小时) 6、探针硬度 ：软针； 7、适用人群：≥18 岁人群； 8、使用寿命≥15天；出值频率：3分钟，24小时记录480个血糖值 9、无需指血校准；传感器套件经过Gamma射线辐照灭菌 ▲10、有管理平台（医护人员后台管理系统），全方位控制患者血糖 支持动态血糖统计分析，输出动态血糖患者的持续葡萄糖评估报告、AGP报告、指南版报告（提供页面证明） ▲11、支持设置动态血糖监测提醒条件；具有声音提醒功能，支持语音播报指尖血及动态血糖异常血糖（提供页面证明） ▲12、 系统内具有“自我管理处方”功能，支持住院患者生成饮食建议并打印，患者可用手机扫描报告二维码查看饮食建议；（提供页面证明） 13、支持输出血糖波动风险评估报告（针对糖尿病风险人群） 14、具有动态血糖设备管理功能，可查看所有绑定的动态血糖设备； ▲15、持续葡萄糖监测系统通过CE认证并提供认证证书 ▲16、具有国际糖尿病中心AGP图谱授权（提供页面证明） |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026028