采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026033。本项目预算金额为6990元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳镜镜头 | 2 | 2330 | 4660 | 1、插入部直径：3.0mm 2、工作长度：110mm 3、视向角：0° 4、视场角：≥70° 5、视场中心角分辨力：ra (d):3.20C/(°) 6、光学镜的有效景深范围：3～100mm 7、有效光度率：DM≥2743cd/m²lm 8、照明镜体光效：ILeR的名义值≥0.614 9、综合光效：SLeR的名义值≥0.53 10、消毒灭菌方式：2%碱性戊二醛浸泡10小时灭菌或低温等离子灭菌 11、耳内镜在A标准照体下的显色指数：采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的A标准、D65标准照明体下的显色指数Ra≥87. |
| 2 | 喉镜镜头 | 1 | 2330 | 2330 | 1、最大插入部外径：6.5mm 2、工作长度：185mm 3、视向角：70° 4、视场角：≥45° 5、视场中心角分辨力：ra (d):5.5C/(°)； 6、光学镜的有效景深范围：5～50mm 7、有效光度率：DM≥1300cd/m²lm 8、照明镜体光效：ILeR的名义值≥0.577 9、综合光效：SLeR的名义值≥0.498 10、消毒：可低温等离子或高温高压消毒 11、喉内窥镜在A标准照体下的显色指数：采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的A标准、D65标准照明体下的显色指数Ra≥88.8 |
|  | 合计 |  |  | 6990 |  |