采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026065。本项目预算金额为28500元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	等离子手术电极
	10
	2850
	28500
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、产品名称：等离子手术电极
  环状     电极头宽度：6.5 mm±0.5     工作长度：279mm±10；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2、适用范围：在医疗机构中使用，与等离子手术设备和电切内窥镜配合，在生理盐水环境下用于经宫腔对宫内组织进行切割与凝血和经尿道对前列腺和膀胱组织进行切割与凝血。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]3、结构组成：电极由电极头、电极杆、连接器、手柄、电缆线组成。
其中电极杆由不锈钢管、滑套、绝缘管、防水塞组成
4、等离子设备的消耗性配件，连接主机、内窥镜使用，对组织切割和凝血。
5、在手术中用生理盐水或切割组织作为工作介质，无需负极板。
6、采用高性能的导体和绝缘材料制造，具有导电性能好，绝缘耐压强度大。
7、电极具有供主机识别的线路和编码，主机可正确读取该电极的默认设置。
8、电极可重复使用，可重复消毒灭菌使用≥8次，有效期≥3年。
9、灭菌方式：过氧化氢低温等离子灭菌
10、电极电缆的长度应≥2.5m
11、手术电极头部的硬度≥HRC25
12、电极头部外表面粗糙度Ra值≤3.2μm
13、手术电极与高频连接线导通良好，其阻抗值应≤2.5Ω
八、包含红外温热功能、无烟燃烧功能、区域性穴位刺激功能、防热外散功能，360度立体旋转，含静音排风扇、医用万向轮。
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