采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026074。本项目预算金额为17000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	便携式肺功能仪参数

	1
	5000
	5000
	1、手持式设计，体积小，使用方便。
2、彩色高清显示屏≥2.8英寸。
3、FVC测试至少包括FVC、FEV1、PEF、FEV1%(FEV1/FVC)、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数。
4、提供流速--容量图，容量--时间图显示。
5、通过测试值与预期值的比率显示测试者状况。
6、具有趋势图显示。
7、具有测量范围超限信息提示。
8、具有红/黄/绿三色健康状态指示功能。
9、具有电池电量提示功能。
10、数据通信方式包括蓝牙和数据线。
11、无操作两分钟自动关机。
12、具有定标功能。
13、具有数据存储、删除、信息回顾。
14、锂电池供电，可充电并有充电提示。	
15、可通过PC端分析软件分析、打印完整的报告，包括：测量数据、流速-容量图、容量-时间图。
16、性能指标：	
（1）容量范围至少满足0～10L，误差≤±3%或±0.05L；
（2）流速范围至少满0～16L/s，误差≤±5%或±0.2L/s。
17、产品设计使用年限≧10年。
[bookmark: _GoBack]18、配置：肺功能仪主机1台、咬嘴1个、USB数据线1条。



	2
	经皮黄疸仪参数

	1
	12000
	12000
	一、功能：
应用光纤技术、光电技术、电子技术及信息处理技术，将探头轻压新生儿前额，可直接测量出新生儿皮肤组织内胆红素浓度。满足对新生儿黄疸的动态监测及高胆红素血症的筛查。
二、外形：
1、精密度（重复性）：RSD≤2%；
2、显示带背光，方便夜间检测；
3、单位：mg/dl、µmol/L（根据需要可随时切换）；
4、自动计算2～5次的平均值，测量值和平均值同时显示；
5、仪器外形尺寸（mm）：150~155(长)*50-55（宽）*25-30（厚）；
6、仪器重量：含电池组重约160-190g；
7、自动校准、性能稳定、可靠；  
8、使用寿命长、能量消耗低；
9、避免对婴儿皮肤的伤害； 
11、体积小、重量轻、易携带，操作简单。
三、技术指标：
1、光源：氙闪光灯；
2、测量方式：光反射式，蓝、绿光比较；
3、测量精度(σ)：±1mg/dl或±17 µmol/L；
4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425 µmol/L；
5、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算；
6、示值误差：00-15±1  16-25±1.5；
7、开机时间：开机可检测； 
8、电源：可充电通用电池 ；
9、存储功能:可存储不少于200条测量数据。    
10、测量次数：一次充满电可测量1000次以上；
11、校验盘：对白色屏显示00.0或00.1，对黄色显示20.0±0.5 ；
12、省电模式：大于5分钟无操作自动休眠，大于10分钟无操作自动关机。
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