采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026076。本项目预算金额为16580元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	持针钳
	4
	-
	980
	16cm，细针

	
	
	3
	-
	
	14cm，细针

	2
	手术剪
	2
	-
	200
	16cm，直尖

	
	
	2
	-
	
	16cm，直尖圆

	3
	眼用剪
	2
	-
	400
	10cm，直尖头，无镀层

	
	
	3
	-
	
	10cm，直尖头，电镀

	4
	医用全自动电子血压计
	1
	15000
	15000
	1. 测量原理：示波法
2.显示屏：LCD显示屏
3.测量位置：左右臂均可 
4.适应臂周范围：17～42cm 
5.血压量程：0～299 mmHg
6.高血压提醒功能：根据测量结果，显示提醒信息
7.脉搏测量范围：40～180次/分
10.测量精度：压力显示精度：约±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：约±2%或±2次/分（取最大者）
11.肘部位置提醒：肘垫设计。
12.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒
13.重测提醒功能：当血压计检测到身体移动或发生错误时自动提醒用户重新进行测量。
14.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。
15.防水及防尘等级:不低于IP21
16.运行模式：连续运行
17.双显示屏：前屏≧8寸触摸屏、后屏≧7寸
18.储存内存：≧4G+64G
19.传输方式：蓝牙+wifi+USBX3+网线
20.通信数据输出配置：不低于USB2.0和蓝牙5.1
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