采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026079。本项目预算金额为45000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	电热恒温培养箱

	1
	10000
	10000
	1、5吋全彩触摸屏，温度、时间、段数、周期、公历时间等参数实时显示，同时可显示当前设备报警信息和运行异常；
2、参数设定：1条定值程序+5条编程程序（30段99周期），温度、时间、段数、周期等参数设定后可直接保存；
3、数据管理：USB存储系统，≥100万数据记录，
4、具有超温报警、超温停机保护、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、断电功能
5、技术参数：
[bookmark: _GoBack]控温范围：RT+5～100℃
升温时间（60℃）：≤15min
温度均匀性（37℃）：±0.5℃
温度波动度（37℃）：±0.2℃
30S恢复时间（60℃）：±10min
额定功率（W）：约1000
内胆尺寸(mm)：约720×530×745
外形尺寸(mm)：约885×788×932
载物托架：≥3块
具有≥1个USB接口。


	2
	医用冷藏冷冻箱
	1
	35000
	35000
	1. 温度范围：冷藏2~8℃+冷冻-10~-40℃
1. 总容积：≥450L(冷藏≥295L+冷冻≥155L)，三层钢丝搁架+三个ABS抽屉
1. 制冷速度-40℃降温≤2小时
1. ≥72小时断电报警
1. 智能控制：数字显示+手动调节
1. 具备外接接口。

	
	合计
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