采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026074。本项目预算金额为17000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式肺功能仪参数 | 1 | 5000 | 5000 | 1、手持式设计，体积小，使用方便。 2、彩色高清显示屏≥2.8英寸。 3、FVC测试至少包括FVC、FEV1、PEF、FEV1%(FEV1/FVC)、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数。 4、提供流速--容量图，容量--时间图显示。 5、通过测试值与预期值的比率显示测试者状况。 6、具有趋势图显示。 7、具有测量范围超限信息提示。 8、具有红/黄/绿三色健康状态指示功能。 9、具有电池电量提示功能。 10、数据通信方式包括蓝牙和数据线。 11、无操作两分钟自动关机。 12、具有定标功能。 13、具有数据存储、删除、信息回顾。 14、锂电池供电，可充电并有充电提示。 15、可通过PC端分析软件分析、打印完整的报告，包括：测量数据、流速-容量图、容量-时间图。 16、性能指标： （1）容量范围至少满足0～10L，误差≤±3%或±0.05L； （2）流速范围至少满0～16L/s，误差≤±5%或±0.2L/s。 17、产品设计使用年限≧10年。 18、配置：肺功能仪主机1台、咬嘴1个、USB数据线1条。 |
| 2 | 经皮黄疸仪参数 | 1 | 12000 | 12000 | 一、功能： 应用光纤技术、光电技术、电子技术及信息处理技术，将探头轻压新生儿前额，可直接测量出新生儿皮肤组织内胆红素浓度。满足对新生儿黄疸的动态监测及高胆红素血症的筛查。 二、外形： 1、精密度（重复性）：RSD≤2%； 2、显示带背光，方便夜间检测； 3、单位：mg/dl、µmol/L（根据需要可随时切换）； 4、自动计算2～5次的平均值，测量值和平均值同时显示； 5、仪器外形尺寸（mm）：150~155(长)*50-55（宽）*25-30（厚）； 6、仪器重量：含电池组重约160-190g； 7、自动校准、性能稳定、可靠； 8、使用寿命长、能量消耗低； 9、避免对婴儿皮肤的伤害； 11、体积小、重量轻、易携带，操作简单。 三、技术指标： 1、光源：氙闪光灯； 2、测量方式：光反射式，蓝、绿光比较； 3、测量精度(σ)：±1mg/dl或±17 µmol/L； 4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425 µmol/L； 5、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算； 6、示值误差：00-15±1 16-25±1.5； 7、开机时间：开机可检测； 8、电源：可充电通用电池 ； 9、存储功能:可存储不少于200条测量数据。 10、测量次数：一次充满电可测量1000次以上； 11、校验盘：对白色屏显示00.0或00.1，对黄色显示20.0±0.5 ； 12、省电模式：大于5分钟无操作自动休眠，大于10分钟无操作自动关机。 |
|  | 合计 |  |  | 17000 |  |